## GK60M21
| TG-43 CONSENSUS | [5 empty] | BEBIG-HDR-Co60-GK60M21
Dose calculation for photon-emitting brachytherapy sources with average energy higher than 50 keV: Full Report of the AAPM and ESTRO
Med. Phys. 39 (2012) 2904-2929
| L = | 1.0885 |  | cGy/(h U)
| gL( r) |  |  |  | F(r,q)
| L = | 0.35 | cm |  |  |  |  | Distance from Active Source Center (cm)
| r (cm) | gL( r) |  | Theta/deg | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | z / cm | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 0 | 0.83 |  | 0 | 0.8943 | 0.8943 | 0.92264 | 0.95098 | 0.93054 | 0.93117 | 0.93352 | 0.93218 | 0.9282 | 0.92604 | 0.92716 | 0.93917 | 0.93622 | 0.94056 | 7 | 0.01901 | 0.019094 | 0.019037 | 0.018964 | 0.018894 | 0.018591 | 0.018094 | 0.016615 | 0.014778 | 0.012875 | 0.011094 | 0.0095014
| 0.1 | 0.83 |  | 1 | 0.89753 | 0.89753 | 0.92546 | 0.95339 | 0.93418 | 0.93307 | 0.93424 | 0.93541 | 0.93422 | 0.93327 | 0.93376 | 0.94042 | 0.93968 | 0.94349 | 6 | 0.026046 | 0.026461 | 0.026339 | 0.026243 | 0.026082 | 0.025481 | 0.024532 | 0.021864 | 0.018821 | 0.0159 | 0.01331 | 0.011122
| 0.15 | 0.961 |  | 2 | 0.89514 | 0.89514 | 0.9237 | 0.95227 | 0.93747 | 0.93663 | 0.93696 | 0.93865 | 0.94027 | 0.94179 | 0.94287 | 0.94453 | 0.94547 | 0.94742 | 5 | 0.038128 | 0.038684 | 0.038515 | 0.038328 | 0.03793 | 0.03659 | 0.034584 | 0.029513 | 0.024301 | 0.019716 | 0.015946 | 0.012943
| 0.2 | 1.037 |  | 3 | 0.89804 | 0.89804 | 0.92544 | 0.95284 | 0.93834 | 0.9387 | 0.93881 | 0.9386 | 0.93969 | 0.94203 | 0.94493 | 0.94624 | 0.9469 | 0.94856 | 4 | 0.060841 | 0.061359 | 0.061155 | 0.060491 | 0.059455 | 0.05601 | 0.051212 | 0.040834 | 0.031634 | 0.024394 | 0.018943 | 0.014902
| 0.25 | 1.072 |  | 4 | 0.89756 | 0.89756 | 0.92582 | 0.95408 | 0.93827 | 0.9381 | 0.93806 | 0.93829 | 0.94003 | 0.94181 | 0.94409 | 0.94556 | 0.94652 | 0.94889 | 3 | 0.11062 | 0.11077 | 0.10988 | 0.10765 | 0.10383 | 0.092906 | 0.080398 | 0.057687 | 0.041026 | 0.02974 | 0.022117 | 0.016864
| 0.3 | 1.077 |  | 5 | 0.89777 | 0.89777 | 0.92688 | 0.95599 | 0.9405 | 0.93983 | 0.93889 | 0.94074 | 0.94226 | 0.94365 | 0.94457 | 0.94612 | 0.94705 | 0.94943 | 2 | 0.25445 | 0.25352 | 0.24694 | 0.23289 | 0.21338 | 0.17081 | 0.13301 | 0.080899 | 0.051805 | 0.035164 | 0.025078 | 0.018589
| 0.35 | 1.066 |  | 6 | 0.89946 | 0.89946 | 0.92862 | 0.95778 | 0.94308 | 0.9427 | 0.94195 | 0.94374 | 0.9445 | 0.94584 | 0.9468 | 0.94805 | 0.94929 | 0.95175 | 1.5 | 0.45763 | 0.45412 | 0.42919 | 0.3842 | 0.33275 | 0.23948 | 0.1714 | 0.093868 | 0.056998 | 0.037547 | 0.026306 | 0.019276
| 0.4 | 1.05 |  | 8 | 0.90949 | 0.90949 | 0.93414 | 0.95879 | 0.94577 | 0.94658 | 0.94758 | 0.94921 | 0.95097 | 0.95145 | 0.9517 | 0.95346 | 0.95397 | 0.95782 | 1 | 1.0555 | 1.0244 | 0.88104 | 0.70256 | 0.54664 | 0.33338 | 0.21503 | 0.10595 | 0.061379 | 0.039452 | 0.027259 | 0.019795
| 0.45 | 1.037 |  | 10 | 0.91416 | 0.91416 | 0.93787 | 0.96159 | 0.95129 | 0.95236 | 0.9528 | 0.95376 | 0.95481 | 0.95654 | 0.9571 | 0.95878 | 0.95881 | 0.96066 | 0.5 | 4.7538 | 3.8103 | 2.2684 | 1.3609 | 0.87491 | 0.43433 | 0.25368 | 0.11483 | 0.064336 | 0.04068 | 0.027856 | 0.020116
| 0.5 | 1.028 |  | 15 | 0.93022 | 0.93022 | 0.94968 | 0.96915 | 0.96713 | 0.96762 | 0.96727 | 0.96864 | 0.96874 | 0.96891 | 0.9694 | 0.97033 | 0.97058 | 0.97115 | 0 | 419729469.622 | 16.4538 | 4.3491 | 1.9415 | 1.0885 | 0.48259 | 0.2698 | 0.11813 | 0.06538 | 0.041105 | 0.02806 | 0.020225
| 0.6 | 1.019 |  | 20 | 0.6706 | 0.6706 | 0.96644 | 0.98278 | 0.97682 | 0.97772 | 0.97804 | 0.97855 | 0.97931 | 0.97951 | 0.97941 | 0.98005 | 0.98055 | 0.98004 | -0.5 | 4.2204 | 3.7817 | 2.2674 | 1.3608 | 0.87547 | 0.43439 | 0.25376 | 0.11478 | 0.064311 | 0.040679 | 0.027847 | 0.020113
| 0.65 | 1.018 |  | 25 | 0.71895 | 0.71895 | 0.98266 | 0.98436 | 0.98426 | 0.98431 | 0.9839 | 0.98454 | 0.98456 | 0.98393 | 0.9848 | 0.98546 | 0.98536 | 0.98594 | -1 | 0.83579 | 1.0214 | 0.88229 | 0.70368 | 0.54678 | 0.33353 | 0.21526 | 0.10604 | 0.061376 | 0.039452 | 0.027244 | 0.019788
| 0.75 | 1.011 |  | 30 | 0.76905 | 0.76905 | 0.98857 | 0.99234 | 0.98843 | 0.98887 | 0.98868 | 0.98857 | 0.98876 | 0.98897 | 0.98914 | 0.98929 | 0.9894 | 0.98904 | -1.5 | 0.30824 | 0.44526 | 0.42953 | 0.3847 | 0.33331 | 0.23951 | 0.17138 | 0.093945 | 0.05703 | 0.037555 | 0.0263 | 0.019269
| 1 | 1 |  | 40 | 0.86188 | 0.86188 | 0.99674 | 0.99543 | 0.99317 | 0.99476 | 0.99421 | 0.99365 | 0.99378 | 0.99392 | 0.99382 | 0.99411 | 0.99395 | 0.99376 | -2 | 0.14712 | 0.24207 | 0.2459 | 0.23298 | 0.21367 | 0.17107 | 0.13308 | 0.080921 | 0.051845 | 0.035183 | 0.02508 | 0.018584
| 1.5 | 0.992 |  | 50 | 0.91848 | 0.91848 | 0.99978 | 0.9997 | 0.99704 | 0.99742 | 0.99736 | 0.99754 | 0.99781 | 0.99733 | 0.99713 | 0.99735 | 0.99676 | 0.99686 | -3 | 0.060624 | 0.10035 | 0.10753 | 0.10707 | 0.10371 | 0.093018 | 0.080545 | 0.05772 | 0.041032 | 0.02977 | 0.02213 | 0.016866
| 2 | 0.984 |  | 60 | 0.95685 | 0.95685 | 0.99941 | 1.001 | 0.99782 | 0.99785 | 0.99749 | 0.99781 | 0.99822 | 0.99782 | 0.99778 | 0.99826 | 0.99771 | 0.99798 | -4 | 0.034746 | 0.052425 | 0.0584 | 0.059562 | 0.059169 | 0.055973 | 0.051284 | 0.040908 | 0.031654 | 0.024385 | 0.018947 | 0.014916
| 3 | 0.968 |  | 70 | 0.97392 | 0.97392 | 0.99865 | 1.001 | 0.999 | 0.99925 | 0.99881 | 0.99854 | 0.99893 | 0.99896 | 0.99867 | 0.99926 | 0.99909 | 0.9989 | -5 | 0.022468 | 0.031467 | 0.035998 | 0.037243 | 0.037389 | 0.036522 | 0.034575 | 0.029542 | 0.024329 | 0.019715 | 0.015936 | 0.012945
| 4 | 0.952 |  | 80 | 0.98966 | 0.98966 | 0.99464 | 0.99899 | 0.99951 | 0.99967 | 0.99972 | 0.99961 | 0.99989 | 0.99992 | 0.99996 | 1.0001 | 0.99969 | 0.99966 | -6 | 0.015833 | 0.020541 | 0.024075 | 0.025135 | 0.025525 | 0.025341 | 0.024488 | 0.021876 | 0.018837 | 0.015917 | 0.013314 | 0.01112
| 5 | 0.935 |  | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0.011747 | 0.014403 | 0.017014 | 0.017945 | 0.018333 | 0.018364 | 0.01805 | 0.016608 | 0.014787 | 0.012887 | 0.011105 | 0.0095057
| 6 | 0.919 |  | 100 | 0.99 | 0.99 | 0.99445 | 0.99917 | 0.99971 | 0.99929 | 0.99968 | 0.99916 | 0.99933 | 0.99991 | 0.99933 | 0.9997 | 0.99929 | 0.99942
| 8 | 0.884 |  | 110 | 0.97458 | 0.97458 | 0.99714 | 1.0015 | 0.99933 | 0.99934 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99953 | 0.99938 | 0.99911 | 0.99904 | 0.99891 | 0.99907
| 10 | 0.849 |  | 120 | 0.95622 | 0.95622 | 0.99945 | 1.0001 | 0.99871 | 0.99846 | 0.99876 | 0.99855 | 0.99898 | 0.99887 | 0.99895 | 0.99907 | 0.99872 | 0.99855
|  |  |  | 130 | 0.91827 | 0.91827 | 1.0007 | 0.9995 | 0.99634 | 0.99722 | 0.99663 | 0.997 | 0.99721 | 0.99707 | 0.99675 | 0.99645 | 0.99615 | 0.99681
|  |  |  | 140 | 0.86199 | 0.86199 | 0.99436 | 0.99492 | 0.99508 | 0.99531 | 0.99504 | 0.99554 | 0.99532 | 0.99586 | 0.99528 | 0.99485 | 0.99514 | 0.99471
|  |  |  | 150 | 0.77269 | 0.77269 | 0.98271 | 0.99601 | 0.99053 | 0.99144 | 0.99063 | 0.99049 | 0.99063 | 0.99039 | 0.98994 | 0.99025 | 0.99002 | 0.98962
|  |  |  | 155 | 0.72392 | 0.72392 | 0.97084 | 0.98399 | 0.98542 | 0.9849 | 0.985 | 0.98533 | 0.98553 | 0.98554 | 0.98553 | 0.98567 | 0.98585 | 0.98561
|  |  |  | 160 | 0.67796 | 0.67796 | 0.94332 | 0.97587 | 0.97997 | 0.97943 | 0.97842 | 0.97812 | 0.97849 | 0.97851 | 0.97804 | 0.97836 | 0.97863 | 0.97818
|  |  |  | 165 | 0.84328 | 0.84328 | 0.89722 | 0.95116 | 0.96672 | 0.96687 | 0.96593 | 0.96606 | 0.96701 | 0.96675 | 0.96701 | 0.96786 | 0.96796 | 0.96785
|  |  |  | 170 | 0.76271 | 0.76271 | 0.83214 | 0.90156 | 0.93852 | 0.93806 | 0.93765 | 0.93718 | 0.93839 | 0.9387 | 0.93988 | 0.94 | 0.94205 | 0.94424
|  |  |  | 172 | 0.76993 | 0.76993 | 0.81923 | 0.86852 | 0.91781 | 0.91658 | 0.9168 | 0.91851 | 0.91966 | 0.92106 | 0.92303 | 0.92432 | 0.92646 | 0.92931
|  |  |  | 174 | 0.7372 | 0.7372 | 0.78634 | 0.83549 | 0.88463 | 0.8849 | 0.88396 | 0.88483 | 0.88704 | 0.88965 | 0.89194 | 0.8957 | 0.89813 | 0.90088
|  |  |  | 175 | 0.85671 | 0.85671 | 0.85675 | 0.85679 | 0.85684 | 0.85693 | 0.85764 | 0.86116 | 0.8641 | 0.86803 | 0.87109 | 0.87477 | 0.87798 | 0.88306
|  |  |  | 176 | 0.81307 | 0.81307 | 0.81328 | 0.81348 | 0.81369 | 0.81411 | 0.81637 | 0.82103 | 0.82669 | 0.83281 | 0.83787 | 0.84229 | 0.84634 | 0.85511
|  |  |  | 177 | 0.7909 | 0.7909 | 0.78279 | 0.77469 | 0.76658 | 0.75038 | 0.75497 | 0.7618 | 0.77077 | 0.77894 | 0.78679 | 0.79361 | 0.79878 | 0.8123
|  |  |  | 178 | 0.86099 | 0.86099 | 0.82308 | 0.78518 | 0.74727 | 0.67145 | 0.64956 | 0.65792 | 0.67228 | 0.68651 | 0.69837 | 0.70863 | 0.71915 | 0.74083
|  |  |  | 179 | 0.91275 | 0.91275 | 0.85599 | 0.79922 | 0.74246 | 0.62894 | 0.56044 | 0.54941 | 0.56771 | 0.58513 | 0.6017 | 0.61642 | 0.63117 | 0.65857
|  |  |  | 180 | 0.83282 | 0.83282 | 0.81911 | 0.79169 | 0.73686 | 0.6272 | 0.53976 | 0.51089 | 0.53009 | 0.5457 | 0.5636 | 0.58035 | 0.59577 | 0.62309